蛇口人民医院护理耗材招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳市卫生系统医用耗材采购管理办法（试行）》有关规定，我院对下列医用耗材进行院内招标采购，欢迎具有资质的投标商前来参与投标。

- 项目名称：护理耗材(详见下表)

| 序号 | 名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件（PICC导管） | 不限 | 4F | 套 | 本产品包括带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和Statlock导管固定装置导管为高级医用硅胶高级医用硅胶材质，半透明管体，便于观察导管回血及输液情况。导管全长60厘米，全程放射显影，便于临床导管的定位。厘米刻度标记，精确导管置入长度。导管尺寸标识，清晰辨认导管尺寸。导管后端修剪，满足不同患者的置入长度。穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。 前端三向瓣膜开口、头端圆润含钨设计。 需配置医用敷料包（用于PICC穿刺护理），内含：纸尺1副，防水垫巾1副，消毒盘（含镊子）1套，无菌治疗巾、止血带，孔巾1副，2.0mX1.2m 最大面积铺巾，手套2副，外科手术衣1套。方纱*4、手术剪*1、胶贴、透明敷料*1 |
|  | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 不限 | 4.5Fr*5cm | 套 | 微插管器（含导丝、穿刺针、PTFE微导入器和刀片），穿刺针和导丝的材质为304不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。超声血管导引穿刺套件包括导针器、弹性圈、医用超声耦合剂和探头护罩4个组件；导针器(20G和21G六个穿刺深度可选)和探头护罩的材质为低密度聚乙烯，弹性圈的材质为聚异戊二烯，耦合剂的材质为聚合物凝胶；超声血管引导穿刺套件为环氧乙烷灭菌，一次性使用。 导针器(20G和21G)；微插管鞘材质为聚四氟乙烯。 厂家必须提供：超声机辅助置管。 |
| 2 | 一次性注射器 | 国产 | 1ml | 支 | 1、注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损，橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。 2、注射器乳头与针头连接牢固，不易脱落。 3、分度值表明刻度容量线，数字和容量线印刷完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 4、注射器外套的有效长度比标准容量长度至少长10%。 5、活塞推到外套底部时，活塞基准线应与零位线重合，零位线与外套底两边缘相切。 6、橡胶塞能够跟注射器外套严密结合，不漏气，滑动性能好。 7、注射器锥头按国标设计的6:100圆锥接头,可以配合任何具备标准6:100圆锥接头的产品使用，不易脱落。 8、药液残留量应小于标准容量十分之一。 9、无菌、无致热原。 10、独特防滑脱结构,可防止芯杆从外套中意外滑出。 11、所有规格注射器均带针头，20ml以上规格的针头开孔方式有直孔及侧孔。 12、有效期印刷在外装上清晰易见。 13、货物质量获得中国医疗器械质量认证中心CMD认证，或者取得ISO9000/CE系列质量体系认证或相关质量体系认证证书。 |
|  |  |  | 2.5ml |  |  |
|  |  |  | 5ml |  |  |
|  |  |  | 10ml |  |  |
|  |  |  | 20ml |  |  |
|  |  |  | 30ml |  |  |
|  |  |  | 50ml |  |  |
| 注：1.根据序号报名 2.投标人投递产品的规格需齐全，产品不全者不可报名。 |  |  |  |  |  |

- 投标人资质要求：

- 1、投标人必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 投标人必须是所投产品的制造商、合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 第一类医疗器械生产企业须提供医疗器械生产备案凭证，第二、三类医疗器械生产企业须提供《医疗器械生产企业许可证》，生产范围包含该类产品；第一类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《营业执照》，且经营范围包含第一类医疗器械；第二类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该类产品；第三类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该类产品（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 投标人须提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》及《登记表》（第一类医疗器械提供有效的医疗器械产品备案凭证扫描件；第二、三类医疗器械提供有效的《医疗器械产品注册证》及《登记表》扫描件；不作为医疗器械管理的产品，投标人需提供由国家食品药品监督管理局针对该产品不作为医疗器械管理界定的相关文件，以及由生产厂家出具的产品说明书；原件备查）；

- 投标人须提供针对所投产品的由国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心对产品最新的抽查检测报告书复印件（产品要求检测的须提供）；

- 产品需在广东省医用耗材交易系统内挂网，投标人需在广东省医用耗材交易系统内备案，挂网及备案信息需截图盖章；

- 投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

- 本项目不接受联合体投标人。

- 注：投标人若提供虚假资料一旦被查实，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为名单内、并三年内禁止参与本院任何有关招标项目。

- 获取标书时间：2019年9月4日至 2019年9月10日（节假日除外）；

- 购买标书时请携带资格证明文件：

- 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》；

- 法人代表证明及授权委托书；

- 法人及授权委托人有效身份证；

- 合法授权代理委托书；

- 医疗器械生产企业许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械产品注册证；

注：（以上资格证明提供扫描件加盖公司公章）

- 获取标书和投递标书地点：蛇口工业七路36号蛇口人民医院2号楼7楼招标办公室。

- 投递投标文件时间：2019年9月11日（上午上班时段：8:00-12:00，超过此时段概不接收，并视为自动弃标处理）。

- 开标时间、地点：2019年9月12日8:30，蛇口人民医院一号楼6楼小会议室

联系电话：0755-21606999转8308

蛇口人民医院招标办公室

2019年9月3日