- 项目基本情况

- 项目名称：心肺复苏机

- 项目预算：195000元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：财政资金

- 资金项目名称：以奖代补

- 采购类别：货物

- 项目采购需求：

- 采购项目需实现的功能和目标：用于抢救心脏骤停患者，替代人工胸外按压，提高心肺复苏成功率。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- □是         □是否仅面向小微企业

- ☑否，原因说明 按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏机 | A02322500、急救和生命支持设备 | 台 | 1 | 195000 | 否 |

（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

1、供应商必须具有独立法人资格，具备《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》，并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

2、供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；

3、供应商若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；

4、供应商提供的设备为第一类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》；供应商提供的设备为第二、三类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的涵盖供应商提供设备的《医疗器械注册证》。供应商应确保货物与注册证或备案凭证所附之产品技术要求相符。如所供产品不属于第一、二、三类医疗器械的，可以不提供《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》，但需提供供应商关于所供产品不属于医疗器械的相关说明（加盖供应商公章）。

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 技术要求：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1 | - ▲按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有硬质支撑。 |
| 2 | - 驱动方式：电动电控。 |
| 3 | - 机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，无有弹性软质材料，确保有效的按压压力及按压深度。功能操作界面在设备上方，便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便。 |
| 4 | - 具有负压吸引杯，能帮助胸廓回弹。 |
| 5 | 适用胸廓范围：最大胸宽≧47cm，胸腔高度范围≧13.3-30.3 cm，误差≦±1cm。（需提供注册检验报告证明） |
| 6 | - 工作状态：最大工作倾斜度≧65°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。（需提供检验报告证明） |
| 7 | - 具有气道开放垫，便于患者胸腔回弹及气道打开有效通气。 |
| 8 | - 具有患者手部固定环，位于心肺复苏设备两端。 |
| 9 | - 主机具有数据显示屏，≧3.5英寸，至少可显示胸外按压分数（CCF）实时数据及趋势图、呼末二氧化碳（EtCO2）趋势图、血氧饱和度（SPO2）趋势图、按压模式、按压深度、按压频率、按压时间等关键参数指标。 |
| 10 | - 按压头按压输出实时测量压力值范围为0-80公斤，在按压深度为5.6cm时，实际按压峰值压力>70公斤。（需提供注册检验报告证明） |
| 11 | - 按压深度释放比:50%±2%，按压回弹深度及实际按压深度比1:1。确保按压完全回弹。 |
| 12 | - 按压频率：100-120 次／分钟，连续可调，实际按压频率与设置值误差为≦±1 次/分钟。 |
| 13 | - 按压深度：0-56mm范围，支持步进为1mm的连续可调，误差为≦±0.2cm。 |
| 14 | - 按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压通气模式（CCV模式）。 |
| 15 | - 具有辅助通气提示功能，提示救护人员通气及通气时间，15:2 按压模式及30:2 按压模式下：按压次数倒数5次开始提示5次；连续按压通气模式（CCV模式）：每按压10次通一次气，通气时间到达前提示3次。 |
| 16 | - 在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。 |
| 17 | - 单块电池负载情况下运行≧110分钟。（需提供检验报告证明） |
| 18 | - 充电时间≤90分钟。（需提供检验报告证明） |
| 19 | - 电池空载运行时间≥150分钟。 |
| 20 | - 具有电池电量显示与低电量报警功能，电池低电量报警后，设备至少还能工作35分钟。（需提供检验报告证明） |
| 21 | - 数据储存：≧16GB,可储存至少10000个事件数据，通过 U盘进行数据加密导出。 |
| 22 | - 设备支持连接WIFI，实时传输监测数据和报警数据。 |
| 23 | - 能显示胸外按压分数（CCF）实时数据及趋势图。 |
| 24 | - ▲设备能自动生成输出心肺复苏功能及实时效果监测分析报告，抢救结束后即可统计CCF、呼末二氧化碳（EtCO2）趋势图、血氧饱和度（SPO2）趋势图、按压总时间、心肺复苏总时间、按压总次数、最长按压中断时间、按压中断总时间、中断总次数（>10秒）、按压频率、按压深度等相关抢救数据。 |
| 25 | - ▲内置呼末二氧化碳（EtCO2）检测功能，主机能显示呼末二氧化碳（EtCO2）趋势图，对呼末二氧化碳浓度实时监测 。（需提供检验报告证明） |
| 26 | - ▲内置血氧饱和度（SPO2）检测功能，主机能显示血氧饱和度（SPO2）趋势图。（需提供检验报告证明） |
| 27 | - 工作温度：-20℃～50℃。（需提供检验报告证明） |
| 28 | - 存储温度：-30℃～+70℃。 |
| 29 | - 电池工作温度：-20℃～60℃。 |
| 30 | - 最高持续工作相对湿度：≥98%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求。 |
| 31 | - 主机及电源适配器防尘防水等级≧IP43、电池防尘防水等级≧IP44。 |
| 32 | - 具有单独电池离线查看电量功能，保证设备正常安全有效工作。（需提供检验报告证明） |
| 33 | - 设备具备查看电池使用寿命功能。（需提供检验报告证明） |
| 34 | - 通过空港运输安全认证，符合IEC62133-2：2017及UN38.3认证标准，可适用于航空、船舶安全海运。 |
| 35 | - 具备按压深度极限监测传感器和限位结构设计，实现双重保险，保证患者安全。 |
| 36 | - 防电击类型程度：Ⅱ类CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用；具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。 |
| 37 | - 应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备以减少按压中断时间，提高抢救成功率。 |
| 38 | - 电气安全要求：符合 GB 9706.1—2020、GB 9706.255-2022、YY 9706.261-2023 标准要求。 |
| 39 | - 电磁兼容性：符合 YY9706.102—2021 标准要求。 |
| 40 | - ▲紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备 IEC60601-1-12 所定义的 EMS 环境（紧急医疗服务环境）下使用要求。（需提供检验检测机构资质认定标志（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检测资质的第三方检测机构出具的检测报告佐证）。 |
| 41 | - 整机重量≦6.5kg。（需提供检验报告证明） |
| 42 | - ▲主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。 |

配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔按压机主机 | 1 | 套 |
| 2 | 按压背板 | 1 | 件 |
| 3 | 可充电锂电池 | 1 | 块 |
| 4 | 电源适配器 | 1 | 套 |
| 5 | 呼末二氧化碳检测模块 | 1 | 套 |
| 6 | 血氧饱和度检测模块 | 1 | 套 |
| 7 | 负压吸盘 | 1 | 件 |
| 8 | 气道开放垫 | 1 | 件 |
| 9 | 手腕固定绑带 | 1 | 对 |
| 10 | 便携背包 | 1 | 个 |

★2.商务需求：

| 序号 | 商务需求项 |  | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1.1 | 设备原厂（含附件）免费保修期为5年，自验收报告签字之日开始计算。 |
|  |  | 1.2 | 因质量问题造成设备全部或部分停止使用的时间，保修期予以相应的延长。在保修期内乙方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收配件成本费。保修期满后，乙方还必须提供设备的终身维护。 |
|  |  | 1.3 | 由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年按采购人要求无条件提供预防性维护检测报告，以及每年按采购人要求无条件进行仪器校准，并出具校准报告（中标投标人不得向采购人收取额外的费用），及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，同时提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，投标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。 |
| 2 | 其他 | 2.1 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 其他 | 1.1 | 免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，投标人须在签订合同前提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1 | 合同签订或约定之日起30日历天内交货。 |
|  |  | 1.2 | 地点：采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3 | 投标人必须在交货之日起60日历天内完成安装、调试，但采购人另有书面通知的，以采购人书面通知为准；设备需要在现场安装调试，因采购人现场不具备安装调试条件导致工期延误时，安装调试完工日期应当顺延，具体顺延期限由双方商定。 |
|  |  | 1.4 | 包装运输：投标人提供的设备必须是1年内生产的未经使用过的、全新的、完整的，并且应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准，或具有有关质检部门出具的设备检验合格证明。同时，要求设备使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时应完好无损，外包装破损时采购人有权拒收，由此产生的其他费用由投标人承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1 | 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2 | 当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告：投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。国产货物必须具备产品合格证。 |
|  |  | 2.3 | 凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
|  |  | 2.4 | 验收过程中，如采购人拟对货物质量进行实质验收，有权邀请第三方检测机构对货物进行检测或测试，所需的费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.5 | 投标人提供的设备为第一类医疗器械的，验收时应当提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》；投标人提供的设备为第二、三类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的涵盖投标人提供设备的《医疗器械注册证》。投标人应确保货物与注册证或备案凭证所附之产品技术要求相符。如所投产品不属于第一、二、三类医疗器械的，验收时可以不提供《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》，但需提供投标人关于所投产品不属于医疗器械的相关说明（加盖投标人公章） |
|  |  | 2.6 | 在验收过程中，中标人需出具与设备制造商签订的与原合同条款一致的维保合同或原厂维保承诺函。 |
| 3 | 其他 | 3.1 | 投标人须支持物联网协议，便于与医院信息系统的对接，按采购人要求无条件开放数据交换接口，并提供技术支持（中标投标人不得向采购人收取额外的费用），并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 3.2 | 若所投产品为进口产品，投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人（提供相关证明扫描件）；若所投产品是国产产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人的证明。 |
|  |  | 3.3 | 若所投产品为进口产品，则投标人需提供由制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |
|  |  | 3.4 | ★投标人所提供的设备，若该设备配有专用的配套医用耗材，则此类耗材必须通过深圳市医用耗材阳光交易和监管平台进行交易，且供货价格必须遵循阳光平台所公布的最低成交价。未在平台上交易的耗材，必须提供相应的报价单。 |
|  |  | 3.5 | 本次标的若包含软件服务，需本地化部署，并严格遵照《中华人民共和国信息安全法》等相关法律法规，符合网络安全管理相关规定，所有数据未经采购方允许，不得向第三方私自泄漏。 |
| 4 | 关于付款 | 4.1 | 合同生效后，货到指定地点，安装验收合格后，采购人收到投标人提供的相应金额合法有效发票后，支付合同总金额的100%。 |
|  |  | 4.2 | 若采购人使用的是财政资金，其付款时间以向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间为准（不含政府财政支付部门的审核时间）。在规定时间内，一旦采购人提出支付申请手续，即视为已按期支付。若因财政审批原因导致的延期付款，采购人不承担违约责任，中标人应继续履行约定的义务。 |
|  |  | 4.3 | 若本项目财政下达的资金数额不足以支付合同约定的比例金额，采购人将按照实际财政下达的资金数额支付合同款，不足部分将待新的项目资金下达后进行支付。 |
| 5 | 违约责任 | 5.1 | 投标人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且投标人须赔付采购人设备总值10%的违约金。当投标文件所附配置清单与招标文件要求不一致时，以招标文件要求为准。任何对招标文件要求的修改，应以补充合同的形式签订，但不得涉及招标实质性要求。招标实质性要求包括：产品品牌、型号、价格、技术参数和售后服务要求等。 |
|  |  | 5.2 | 由于投标人的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期10天，采购人有权终止合同并通过法律程序对投标人进行索赔。 |
|  |  | 5.3 | 由于投标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依照法律程序对投标人进行索赔。 |

（七）评审规则：

1.评标方法：综合评分法