主要技术参数和商务要求

一、申购科室：放射科

二、项目名称：核磁共振成像系统整机维保服务

三、预算总金额：80万元

四、采购数量：1年

五、投标人资格要求:

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且营业执照经营范围须包括医疗设备维修、保养、装配、调试（提供营业执照扫描件，原件备查）；

2、近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；

3、本项目不接受联合体投标。

六、技术参数要求:

1、维保设备：我院在用核磁共振成像系统1台，品牌：GE，型号：3.0T Signa HDx

2、投标人必须具备充分的履约能力,投标人注册资金必须大于人民币500万元以上（提供加盖投标人公司公章的合法营业执照复印件以证明）

3、投标人服务机构须通过ISO9001国际标准质量管理体系认证（提供ISO9001质量认证证书复印件证明）

4、投标人服务机构须通过ISO27001信息安全国际标准质量管理体系认证（提供ISO27001质量认证证书复印件证明）

5、投标人服务机构须通过基于医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证（提供ISO13485质量认证证书复印件证明）

6、投标人必须具备充足的备件供应能力，要求在国内设有备零备件仓库，且仓库面积>2000平方米，库存零件价值>人民币5000万元（投标人须提供详细文字和图片等说明文件证明）

7、投标人必须具有全新磁体更换的能力（提供近5年内（2015年9月算起）的磁体海关报关单据复印件证明）。

8、投标人必须具备800或400客户服务专线电话：每年365天开通，并有10人以上专人接听并全程协调资源，具备可视化中央控制和实时管理，每天开通服务时间不少于14小时。

9、投标人在深圳市设有至少一个5年以上稳定的常驻服务机构（人员），其中人员具有GE 3.0T Signa HDx设备的原厂培训并考核合格的资质证明。（提供相关证明材料证明）。

10、投标人必须有MR系列设备专职技术支持团队≥4人，且至少1名具备10年以上的投标人公司服务年限。（提供考核合格且在有效期内的姓名及原厂培训考核合格授权资质证证明）。

11、投标人能够合法取得相关设备生产者研发部门和工厂的技术支持。

12、投标人配备至少2名维修保养同类设备的全职的应用培训专家，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持（提供人员姓名、职位及专业背景资料证明）。

13、投标人须有合法权限访问所维保设备的原厂全球维修经验数据库《Offline knowledge》（提供有效的访问用户名证明）。

14、投标人须具有经校正的所维保设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

15、投标人须具相关专用工具和设备：GE MR专用励磁、匀场工具≥2套，GE MR梯度涡流校正工具≥1套，GE MR专用射频调试工具≥2套，静电防护工具≥1套和相应安全防护用品。（提供相应资料证明）

16、投标人所有更换的零部件必须是原厂备件（提供相关说明函）。

17、响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，响应周期为全年，响应时间须<1小时，到达现场时间<24小时。

18、投标人必须能合法并及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改进措施即FMI。

19、投标人必须能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障。

20、每年提供设备定期保养至少3次，并出具符合原厂技术要求的保养报告。

21、设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

22、提供详细的保养计划,包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等

23、具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。(提供仪器资料、检测报告样本作证明)。

24、投标人提供MR设备表面线圈保修，由投标人按线圈生产方的质量标准进行维修，维修期间投标人提供原厂的备用线圈。

25、投标人提供MR设备磁体制冷保修，应包括液氦及时供应，冷头，氦压机、水冷机、吸附器、氦管等制冷系统部件的原厂维修和原厂部件更换。

26、投标人提供MR设备电子部分的全保合同，在设备故障更换备件时须更换原厂部件, 同时可提供中央空调机组的保修。

27、在保修期内，投标人必须保证设备的开机率≥95%，按全年365天计算；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，按一赔十延长保修期。。

28、投标人在全国拥有超过50家MR 1.5T 在保医院（提供相关医院名单与设备型号等详细信息证明）。

29、若投标人不是本次所维保设备的制造商或其分支机构，投标人须提供制造商或其分支机构出具的针对本项目的授权文件（提供相关证明材料证明）。

30、投标人须提供远程监控和预警服务.提供相关硬件与软件配置说明及运行机制：包括不间断远程监测设备制冷系统运行状况,并能提供故障预警,包括液He容量、磁体压力,氦压缩机,冷头等；远程监测设备系统运行状况, 包括系统场强均匀性、射频等信息； 远程监测设备运行环境温湿度信息,提供自动预警。（投标人必须提供相应实例和数据）

31、投标人须提供远程的应用支持服务,包括用户界面共享,远程调整扫描参数、评估扫描结果等的专业支持.（提供具体的技术说明）.

32、投标人必须提供每年至少4次的远程保养服务, 并提供相应的远程保养报告.

33、投标人必须提供设备管理服务,向采购人提供实时的设备维修保养数据和设备运行数据.（提供具体的技术说明和应用实例）.

七、商务条款要求：

1、报价：

（1）投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标；

（2）以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

2、付款方式：

（1）签订合同提供全额发票后付款50%，剩余的50%款项，在保修期结束后，采购单位使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。

3、由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。