主要技术参数和商务要求

一、申购科室：急诊科

二、项目名称：床旁超声仪

三、预算总金额：60万元

四、采购数量：1台

五、投标人资格要求:

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（提供营业执照扫描件，原件备查）；

2、投标人必须具有有效期内的《医疗器械生产许可证》（如投标人为制造商）或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（如投标人为代理经销商）（提供相关证明复印件）；

3、投标人须提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》及《产品注册登记表》（提供扫描件，原件备查）。

4、近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；

5、本项目不接受进口产品投标；

6、本项目不接受联合体投标。

六、技术参数要求:

1、主机系统性能

1.1、便携式彩色多普勒超声诊断仪主机

1.2、显示器可独立于主机调整角度

1.3、全物理键盘控制面板，支持≥5个旋钮按键，可独立于主机调节角度

1.4、主机内置≥2个探头接口，大小一致，全激活，互通互用

1.5、解剖M型成像单元：≥3条取样线，可360°旋转调节(提供证明图片)

1.6、空间复合成像，扩展成像模式下可用（提供证明图片）

1.7、具有穿刺引导功能：支持单条引导线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度

1.8、具有穿刺增强技术，支持双幅显示，增强平面可多角度调节、应对不同穿刺部位（提供证明图片）

1.9、经阴道探头具有实时温控技术，温度值可在显示器上体现（提供证明图片）

1.10、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图形化直观显示，而非单独的中文或英文显示（提供图片证明）

2、系统技术参数及要求

2.1、发射声束聚焦：发射≥11个焦点，焦距位置可调

2.2、最大显示深度：≥400mm，最大探测深度：≥300mm（提供证明图片）

2.3、动态范围: ≥270，可视可调（提供证明图片）

2.4、增益调节≥200

3、探头规格

3.1、支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、经食道、腹腔镜等

3.2、探头频率：线阵、凸阵、相控阵宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段

3.3、凸阵探头: 1-7 MHz（提供图片证明）

3.4、高频线阵探头: 4-15 MHz

3.5、血管探头：4-16MHz

3.6、相控阵探头: 1-5 MHz

3.7、腔内探头: 4-15 MHz

七、配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统及软件 | 1套 |
| 2 | ≥15”彩色医用液晶显示器 | 1台 |
| 3 | 凸阵探头 | 1支 |
| 4 | 高频线阵探头 | 1支 |
| 5 | 相控阵探头 | 1支 |
| 6 | 血管探头 | 1支 |
| 7 | 腔内探头 | 1支 |
| 8 | 台车 | 1台 |
| 9 | 拉杆箱 | 1个 |
| 10 | ipad | 1台 |
| 11 | 远程会诊系统 | 1套 |

八、商务条款要求：

1.交货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕。

2.免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期不少于6年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在免费保修期内，中标人应确保设备年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.验收要求：

4.1.中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4.2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

4.2.1.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

4.2.2货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。

4.2.3货物具备产品合格证。

4.3.凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

5.付款方式：货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后付款90%，剩余的10%款项，在保修期满后，经采购人使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。

6.售后服务及培训：

6.1.由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年免费提供预防性维护检测报告，以及每年免费进行仪器校准，并出具校准报告，及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，中标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件，若探头故障，只更换全新探头，不维修。

6.2.免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，投标人须在投标文件里提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。

6.3中标人须免费开放软件数据端口对接医院HIS系统以及对投标产品进行免费的系统升级，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

7.违约责任：

7.1.中标人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且中标人须赔付采购人设备总值百分之十的违约金。当投标文件所附配置清单与招标文件要求不一致时，以招标文件要求为准。任何对招标文件要求的修改，应以补充合同的形式签订，但不得涉及招标实质性要求。招标实质性要求包括：产品品牌、型号、价格、技术参数和售后服务要求等。

7.2.由于中标人的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期30天，采购人有权终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。

7.3.由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔。