主要技术参数和商务要求

一、申购科室：发热门诊

二、项目名称：X射线计算机体层摄影设备

三、预算总金额：800万元

四、采购数量：1台

五、投标人资格要求:

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（提供营业执照扫描件，原件备查）；

2、投标人必须具有有效期内的《医疗器械生产许可证》（如投标人为制造商）或《医疗器械经营许可证》（如投标人为代理经销商）（提供相关证明复印件）；

3、投标人须提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》及《产品注册登记表》（提供扫描件，原件备查）。。

4、近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；

5、本项目不接受进口产品投标；

6、本项目不接受联合体投标。

六、技术参数要求:

1、机架系统

1.1、机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30

1.2、焦点到扫描野中心距离：≤53.5cm

1.3、球管焦点到探测器的距离：≤98cm

1.4、提供双套扫描操作系统，即可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。

1.5、机架上具备内置一体化摄像头，可扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示。

1.6、双套患者摆位系统，具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。

1.7、机架内冷却方式：风冷

1.8、机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)

2、探测器

2.1、探测器排数≥62排

2.2、 探测器类型：提供投标产品生产厂家的最新型探测器，如西门子Stellar光子探测器，GE宝石探测器， PHILIPS微平板探测器等

2.3、探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件

2.4、探测器物理总数≥52000个

2.5、每排探测器物理个数≥840个

2.6、探测器物理宽度≥37mm

3、扫描床

3.1、床面水平移动范围：≥135cm

3.2、最大可扫描范围：≥135cm

3.3、床面最大水平移动速度：≥200mm/s

3.4、最大垂直移床范围: 最低≤46cm，最高≥88cm

3.5、床面最大承重：≥220Kg

3.6、最大承重下的移床精度：≥±0.25mm

4、X线系统

4.1、高压发生率功率：≥75KW

4.2、球管阳极热容量：≥7MHU

4.3、球管阳极最大散热率：≥840KHU/min

4.4、球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm

4.5、球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm

4.6、最小球管电流：≤13mA

4.7、最大球管电流：≥600mA

4.8、最大球管电压：≥140kv

4.9、最小球管电压：≤70KV

4.10、球管电压选择至少有8种，70kV/80kV/90kV/100kV/110kV/120kV/130kV/140kV

4.11、球管提供能谱纯化Sn技术，可滤过低能级射线，大幅度降低剂量，提高图像质量。

4.12、具备Sn能谱纯化技术,Sn球管电压选择≥5种

5、集成化控制台

5.1、一体化计算机整合在机架中的内置设计

5.2、计算机内存：≥32GB

5.3、计算机主频：Intel Xeon处理器，≥3.6GHz

5.4、硬盘容量：≥720GB

5.5、图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅

5.6、≥23寸医学专用液晶超薄平面显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台

5.7、同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作

5.8、自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输

5.9、可并行处理多种模式的图像的重建与重组，可在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务

6、图像处理工作站

6.1、内存：≥16GB

6.2、计算机主频：≥4x3.3GHz

6.3、硬盘容量: ≥1T

6.4、≥19寸医学专用液晶超薄平面显示器，分辨率：≥1280×1024

6.5、一体化图像光盘存储

7、扫描参数

7.1、最快扫描速度：≤0.33秒/360°

7.2、探测器最薄物理单元：≤0.6mm

7.3、扫描图像层数≥124层图像/360度

7.4、心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms

7.5、图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵）

7.6、图像重建矩阵：≥512×512

7.7、最长连续螺旋扫描时间≥300秒

7.8、图像显示矩阵：≥1920×1080

7.9、单次螺旋扫描最大范围：≥135cm

7.10、螺旋扫描螺距范围：≥0.15～1.5，任意可调

7.11、显示视野范围≥5cm~50cm

7.12、提供ASiR-V或 SAFIRE或 IDose4或 AIDR迭代技术

8、图像质量

8.1、可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴）

8.2、可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴）

8.3、低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 11.1mGy

8.4、CT值范围：－8192Hu到＋57343Hu

9、提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接

10、临床应用软件

10.1、具备多平面重建MPR

10.2、具备任意曲面重建

10.3、具备最大密度投影MIP

10.4、具备最小密度投影MinP

10.5、具备表面三维重建3D SSD

10.6、具备组织透明化显示技术

10.7、具备CT血管成像CTA

10.8、具备高级容积处理软件

10.9、具备器官融合、拆分技术

10.10、具备一键式去骨功能

10.11、具备模拟手术刀

10.12、具备数字减影

10.13、具备容积测量评估软件

2.10.14	肺纹理增强软件

10.15、具备低剂量肺扫描软件

10.16、具备CT电影

10.17、具备容积伪影抑制软件

10.18、具备实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能

10.19、具备实时智能X线剂量调控软件

10.20、具备婴幼儿扫描专用软件包

10.21、具备去金属、运动、颅骨等伪影软件

10.22、提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。

10.23、在集成化主控台上自动完成CPR曲面重建。

10.24、具备灌注成像软件

10.25、灌注成像部位要求：能满足脑灌注成像

10.26、具备心脏扫描成像功能

10.27、具备心电门控系统

10.28、具备心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件

10.29、具备回顾性门控螺旋扫描技术

10.30、主控台能显示和保存心电图信息

10.31、具备ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集

10.32、具备心脏多期相重建预览

10.33、具备冠脉提取功能

10.34、具备冠脉狭窄评价功能

10.35、具备冠脉斑块分析功能

10.36、具备冠脉钙化评估软件

10.37、具备心功能分析软件

10.38、具备高级血管分析

10.39、提供直接三维高级重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP

10.40、具备肺肿瘤、结节分析软件

七、配置需求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 局域网版肺结节分析AI | 1套 |
| 3 | 局域网版CT肋骨骨折检测AI | 1套 |
| 4 | 专业显示器 | 2套 |
| 5 | 紫外线消毒设备 | 1台 |
| 6 | 高压注射器 | 1套 |
|  | 放射防护用品 | 8套 |

八、商务条款要求：

1.交货期：签订合同之日起45日历天内交货、安装、调试完毕。

2.免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期不少于4年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在免费保修期内，中标人应确保设备年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.验收要求：

4.1.中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4.2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

4.2.1.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

4.2.2货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。

4.2.3货物具备产品合格证。

4.3.凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

5.付款方式：货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后付款90%，剩余的10%款项，在保修期满后，经采购人使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。

6.售后服务及培训：

6.1.由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年免费提供预防性维护检测报告，以及每年免费进行仪器校准，并出具校准报告，及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在2小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，中标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。

6.2.免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，投标人须在投标文件里提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。

6.3中标人须免费开放软件数据端口对接医院HIS系统，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

7.违约责任：

7.1.中标人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且中标人须赔付采购人设备总值百分之十的违约金。当投标文件所附配置清单与招标文件要求不一致时，以招标文件要求为准。任何对招标文件要求的修改，应以补充合同的形式签订，但不得涉及招标实质性要求。招标实质性要求包括：产品品牌、型号、价格、技术参数和售后服务要求等。

7.2.由于中标人的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期30天，采购人有权终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。

7.3.由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔。