自行招标项目需求编制
1、 项目基本情况
（1） 项目名称：氧气吸入器、负压吸引器
（2） 项目预算：181800.00元
（3） 项目报价类型：总价
（4） 资金来源：财政资金
（5） 资金项目名称：内科综合大楼开办费
（6） 采购类别（货物/服务/工程）：货物
2、 项目采购需求：
（1） 采购项目需实现的功能和目标：氧气吸入器用于为住院患者提供氧气供给，满足缺氧患者氧疗需求;负压吸引器可及时吸除患者气道分泌物，保障呼吸道通畅，降低肺部感染风险。吸除手术区域的血水、冲洗液、渗出液及脓液等，保证手术视野清晰。
（二）项目属性：
1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购 
(1) □是         □是否仅面向小微企业
(2) ☑否，原因说明 按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。
（3） 是否接受联合体投标：  □是    ☑否
（四）采购标的汇总表：
	项目名称
	品目 （政府采购品目分类目录）
	计量单位
	数量
	单价（元）
	总预算（元）
	是否进口      （货物类提供）

	氧气吸入器（接复消湿化瓶）
	A02322700、病房护理及医院设备
	套
	98
	200
	181800.00
	进口

	氧气吸入器（接一次性湿化瓶）
	A02322700、病房护理及医院设备
	套
	532
	200
	
	进口

	负压吸引器1
	A02322700、病房护理及医院设备
	套
	360
	150
	
	进口

	负压吸引器2（呼吸科）
	A02322700、病房护理及医院设备
	套
	12
	150
	
	进口


（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：
1.投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供《营业执照》扫描件，原件备查）；
2.供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；
3.供应商若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所有医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；
4.供应商提供的设备为第一类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》；供应商提供的设备为第二、三类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的涵盖供应商提供设备的《医疗器械注册证》。供应商应确保货物与注册证或备案凭证所附之产品技术要求相符。如所供产品不属于第一、二、三类医疗器械的，可以不提供《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》，但需提供供应商关于所供产品不属于医疗器械的相关说明（加盖供应商公章）。
5.若所供产品为进口产品，投标人必须是所供产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人（提供相关证明扫描件）；若所供产品是国产产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所供产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人的证明。
6.若所供产品为进口产品，则投标人需提供由制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件；若所供产品为国产产品，则无需提供。
7.本项目接受进口产品参与，并鼓励国产产品参与。
（六）技术、服务要求与商务要求：
1. 技术要求：
	序号
	技术参数

	一
	氧气吸入器（接复消湿化瓶）（98套）

	1
	氧气湿化器由浮标式流量计和浸没式加湿器组成，配置‌终端插头须兼容德标标准气体终端（我院现有气体终端为德标标准，投标人须提供德标兼容接口或附带德标转接适配器，转接适配器须符合相关安全标准）‌，器械均采用可经高温消毒、与氧气兼容、符合食品卫生的材料制造，耐压强度流量计≥1MPa，加湿器≥0.6MPa。适用环境：温度 10℃－40℃；湿度 10％－95％。

	2
	氧气吸入器可做雾化，流量计可与雾化杯连接；

	3
	流量计符合国内计量标准，提供计量监测院核发的合格证复印件或扫描件。

	4
	配置流量无级调节流量旋钮，且具有配置NFPA99或者ISO32气体标准的色标，避免气体混淆；

	5
	湿化瓶可重复使用，可耐受≥120度高温消毒；

	6
	可拆卸的加湿过滤芯及管子是PC材质，均支持重复使用性；

	7
	流量计和加湿器产品通过ISO18562医疗器械与呼吸气体通路的生物相容性检测，并提供第三方检测报告复印件或扫描件。

	二
	氧气吸入器（接一次性湿化瓶）（532套）

	1
	流量计的输入输出压力均为0.40Mpa~0.50Mpa。

	2
	流量计的流量范围（1~15）L/min，其基本误差为最大示值的±4%。

	3
	流量计的流量管应无色透明，最小分度值≤1L/min。

	4
	流量计各连接部分应密封0.4Mpa时不漏气

	5
	连接口尺寸（六角）；‌须兼容德标接头规格（我院现有气体终端为德标标准，投标人须提供德标兼容接口或附带德标转接适配器，转接适配器须符合相关安全标准）‌；

	6
	可支持湿化吸氧和氧气雾化，湿化瓶为一次性使用，用后按医疗废物处置。，

	三
	负压吸引器1（360套）

	1
	为连续型负压调节器,属治疗类、非表面接触、可连续使用的有源医疗器械，用途为临床呼吸道、食道、及手术吸引中的负压调节；可重复使用。‌配置终端接头须兼容德标制式（我院现有气体终端为德标标准，投标人须提供德标兼容接口或附带德标转接适配器，转接适配器须符合相关安全标准）；

	2
	真空表的精度等级≥1.5级，满量程误差±1.5%FS。工作环境条件：环境温度涵盖5~40℃，相对湿度≤80%。

	3
	浮子式保护杯能自动地关闭吸引，防止被吸介质流入负压调节器中。

	4
	具有负压安全保护功能。当输出负压超过量程的20%时，负压安全阀会自动开启，防止输出负压过大，最大吸气流量≥35L/min。

	5
	需有溢流保护装置；配置流量无极调节流量旋钮，且具有配置NFPA99或者ISO32气体标准的色标，避免气体混淆；

	6
	夜光表盘，不同的负压段采用不同的颜色标识；

	7
	负压调节器配置快速切换开关，可支持压力调节模式、关闭模式、二种模式；

	8
	负压调节器外罩材料须具有抗菌性能，抗菌率须≥90%，需提供第三方检测报告。

	四
	负压吸引器2（12套）

	1
	设备采取表显表盘，顺时针、逆时针两种模式，表盘直径≥2寸，并且不同的负压段，采用不同的颜色标识，以便读数更清晰；设备的表盘有“0-21Kpa”、“0-40Kpa”、“0-100Kpa”可选；

	2
	设备自带位于顶部的指拨式切换开关，“调节”、“关闭”工作指示模式指示标贴；

	3
	设备的负压精度必须是满量程的±5%以内（含±5%）。


[bookmark: _GoBack]配置清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	氧气吸入器（接复消湿化瓶）
	98
	套

	2
	氧气吸入器（接一次性湿化瓶）
	532
	套

	3
	负压吸引器1
	360
	套

	4
	负压吸引器2（呼吸科）
	12
	套




2.商务需求：
	序号
	商务需求项
	商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	1.1
	设备原厂（含附件）免费保修期为1年，自验收报告签字之日开始计算。但国家有关法律法规和规章的规定、“三包”规定、生产厂商的声明、招标/采购文件的要求及投标人在投标文件/应答文件的有关保修期的承诺长于本合同约定的免费保修期的，取其中期限最长者作为本合同项下货物的免费保修期。

	
	
	1.2
	因质量问题造成设备全部或部分停止使用的时间，保修期予以相应的延长。在保修期内投标人将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收配件成本费。保修期满后，投标人还必须提供设备的终身维护。

	
	
	1.3
	由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，熟悉设备的运行环境，对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年按采购人要求无条件提供预防性维护检测报告，以及每年按采购人要求无条件进行仪器校准，并出具校准报告（投标人不得向采购人收取额外的费用），及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，同时提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，投标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。

	
	
	1.4
	在保修期内，投标人必须保证设备的年正常开机率>95%，若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）年正常开机率在＞90且≤95%之间按一赔二延长保修期（即停机一天延长保修期二天）；
（2）年正常开机率在＞85且≤90%之间按一赔五延长保修期（即停机一天延长保修期五天）；
（3）年正常开机率≤85%，投标人必须无条件更换新机，重新计算保修期，并赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。注：年正常开机率=（365-停机天数）/365。其中，间接经济损失可按采购人或同等级医院相同或具备同等功能的货物，最近连续6个月的日平均诊疗服务收入作为计算基数，按日自停机之日起计算至投标人提供替代货物投入正常运行之日止

	
	
	1.5
	投标人交付的货物经验收合格后，在保修期内连续三个月内频繁（平均每月1次或1次以上）出现设备不能正常使用的情况或经3次维修后再次出现故障，采购人有权要求投标人免费换货或退货（因人为因素造成的故障除外）。

	2
	其他
	2.1
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（二）其他商务要求

	1
	关于交货
	1.1
	合同签订或约定之日起10日历天内交货。

	
	
	1.2
	地点：采购人指定地点。

	
	
	1.3
	投标人必须在交货之日起60日历天内完成安装、调试，但采购人另有书面通知的，以采购人书面通知为准；设备需要在现场安装调试，因采购人现场不具备安装调试条件导致工期延误时，安装调试完工日期应当顺延，具体顺延期限由双方商定。

	
	
	1.4
	包装运输：投标人提供的设备必须是在实际交货前1年内生产的未经使用过的、全新的、完整的，并且应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准，或具有有关质检部门出具的设备检验合格证明。同时，要求设备使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时应完好无损，外包装破损时采购人有权拒收，由此产生的其他费用由投标人承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。

	
	
	2.1
	到货验收：设备送达采购人指定地点后，采购人、投标人双方进行初步货物验收，投标人因自身原因不能到场参与验收，则视同全权委托采购人验收。投标人向采购人提供全套的材料、设备配置清单、检验产品合格证、使用说明书及其他技术资料，进口设备还需要提供正常报关证明和商检合格证明。在原厂标准不低于采购文件所要求的技术标准且符合我国有关技术规范和技术标准的前提下，采购人以设备的较高标准作为验收标准。对此，投标人应提供原厂标准、国家标准等相关文件，并联同设备生产厂家代表全程参与验收。

	2
	关于验收
	2.2
	投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	2.3
	当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告：投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。国产货物必须具备产品合格证。

	
	
	2.4
	凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

	
	
	2.5
	验收过程中，如采购人拟对货物质量进行实质验收，有权邀请第三方检测机构对货物进行检测或测试，所需的费用由投标人承担。

	
	
	2.6
	投标人提供的设备为第一类医疗器械的，验收时应当提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》；投标人提供的设备为第二、三类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的涵盖投标人提供设备的《医疗器械注册证》。投标人应确保货物与注册证或备案凭证所附之产品技术要求相符。如所投产品不属于第一、二、三类医疗器械的，验收时可以不提供《医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》，但需提供投标人关于所投产品不属于医疗器械的相关说明（加盖投标人公章）

	
	
	2.7
	在验收过程中，投标人需出具与设备制造商签订的与原合同条款一致的维保合同或原厂维保承诺函。

	3
	其他
	3.1
	投标人须支持物联网协议，便于与医院信息系统的对接，按采购人要求无条件开放数据交换接口，并提供技术支持（投标人不得向采购人收取额外的费用），并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

	
	
	3.2
	若所投产品为进口产品，投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人（提供相关证明扫描件）；若所投产品是国产产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权投标人的证明。

	
	
	3.3
	若所投产品为进口产品，则投标人需提供由制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件；若所投产品为国产产品，则无需提供。

	
	
	3.4
	★投标人所提供的设备，若该设备配有专用的配套医用耗材，则此类耗材必须通过深圳市医用耗材阳光交易和监管平台进行交易，且供货价格必须遵循阳光平台所公布的最低成交价。未在平台上交易的耗材，必须提供相应的报价单。

	
	
	3.5
	本次标的若包含软件服务，需本地化部署，并严格遵照《中华人民共和国信息安全法》等相关法律法规，符合网络安全管理相关规定，所有数据未经采购方允许，不得向第三方私自泄漏。

	
	
	3.6
	在免费保修期内，投标人应为采购人提供软件系统的免费升级服务，包括功能优化、漏洞修复、适配性改进、兼容性升级、性能提升等，确保软件系统始终处于稳定、安全、高效的运行状态。投标人应及时响应采购人需求，在接到通知后5个工作日内完成升级工作。升级前，投标人应与采购人充分沟通确认升级内容和时间；升级过程中，要做好数据备份保障工作；升级完成后，需配合采购人进行测试验收。同时提供升级后的相关文档及培训，培训内容包括操作指南讲解、新功能实操演练等。

	4
	关于付款
	4.1
	合同生效后，采购人将根据设备到货及验收进度情况分阶段付款。
（1）合同签订完成后，采购人在收到中标人提供的合规性发票后，支付合同金额的50%；
（2）完成设备的性能验收后，支付合同金额的50%。

	
	
	4.2 
	若采购人使用的是财政资金，根据财政拨款程序的要求，当采购人完成各项支付手续并报财政审批后，即视为已完成相应的付款义务。若因采购人政府财务审批、财务封账等原因导致延迟支付，不视为采购人违约。投标人不得以采购人逾期付款为由拒绝或怠于履行合同义务

	
	
	4.3
	若本项目财政下达的资金数额不足以支付合同约定的比例金额，采购人将按照实际财政下达的资金数额支付合同款，不足部分将待新的项目资金下达后进行支付。

	5
	违约责任
	5.1
	投标人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且投标人须赔付采购人设备总值10%的违约金。当投标文件所附配置清单与招标文件要求不一致时，以招标文件要求为准。任何对招标文件要求的修改，应以补充合同的形式签订，但不得涉及招标实质性要求。招标实质性要求包括：产品品牌、型号、价格、技术参数和售后服务要求等。

	
	
	5.2
	由于投标人的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期10天，采购人有权单方终止合同，投标人向采购人支付合同总额30%的违约金。违约金不足以赔偿采购人损失的，投标人还需继续承担赔偿责任。

	
	
	5.3
	由于投标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依照法律程序对投标人进行索赔。


（七）评审规则：
1.评标方法：综合评分法
4

1

×ÔÐÐÕÐ±êÏîÄ¿ÐèÇó±àÖÆ

Ò»¡¢

ÏîÄ¿»ù±¾Çé¿ö

£¨Ò»£©

ÏîÄ¿Ãû³Æ£º

ÑõÆøÎüÈëÆ÷¡¢¸ºÑ¹ÎüÒýÆ÷

£¨¶þ£©

ÏîÄ¿Ô¤Ëã£º

181800.00

Ôª

£¨Èý£©

ÏîÄ¿±¨¼ÛÀàÐÍ£º×Ü¼Û

£¨ËÄ£©

×Ê½ðÀ´Ô´£º²ÆÕþ×Ê½ð

£¨Îå£©

×Ê½ðÏîÄ¿Ãû³Æ£º

ÄÚ¿Æ×ÛºÏ´óÂ¥¿ª°ì·Ñ

£¨Áù£©

²É¹ºÀà±ð£¨»õÎï

/

·þÎñ

/

¹¤³Ì£©£º»õÎï

¶þ¡¢

ÏîÄ¿²É¹ºÐèÇó£º

£¨Ò»£©

²É¹ºÏîÄ¿ÐèÊµÏÖµÄ¹¦ÄÜºÍÄ¿±ê

£º

ÑõÆøÎüÈëÆ÷ÓÃÓÚÎª×¡Ôº»¼ÕßÌá

¹©ÑõÆø¹©¸ø£¬Âú×ãÈ±Ñõ»¼ÕßÑõÁÆÐèÇó

;

¸ºÑ¹ÎüÒýÆ÷¿É¼°Ê±Îü³ý»¼ÕßÆø

µÀ·ÖÃÚÎï

£¬

±£ÕÏºôÎüµÀÍ¨³©

£¬

½µµÍ·Î²¿¸ÐÈ¾·çÏÕ

¡£

Îü³ýÊÖÊõÇøÓòµÄÑª

Ë®¡¢³åÏ´Òº¡¢Éø³öÒº¼°Å§ÒºµÈ

£¬±£Ö¤ÊÖÊõÊÓÒ°ÇåÎú

¡£

£¨¶þ£©ÏîÄ¿ÊôÐÔ£º

1.

ÊÇ·ñÊÊÒËÓÉÖÐÐ¡ÆóÒµÌá¹©£¬²¢×¨ÃÅÃæÏòÖÐÐ¡ÆóÒµ²É¹º

(1)

¡õ

ÊÇ

¡õ

ÊÇ·ñ½öÃæÏòÐ¡Î¢ÆóÒµ

(2)

?

·ñ£¬Ô­ÒòËµÃ÷

°´ÕÕ°ì·¨¹æ¶¨Ô¤Áô²É¹º·Ý¶îÎÞ·¨È·±£³ä·Ö¹©Ó¦

¡¢

³ä·Ö¾ºÕù£¬»òÕß´æÔÚ¿ÉÄÜÓ°ÏìÕþ¸®²É¹ºÄ¿±êÊµÏÖµÄÇéÐÎ¡£

£¨Èý£©

ÊÇ·ñ½ÓÊÜÁªºÏÌåÍ¶±ê

£º

¡õ

ÊÇ

?

·ñ

£¨

ËÄ£©

²É¹º±êµÄ»ã×Ü±í£º

